**Лот 11.**

**Техническая характеристика**

**Тонометр**

Предназначен для косвенного определения    систолического и диастолического артериального  
давления путем измерения избыточного давления   в манжете в момент появления и исчезновения   тонов Короткова  
•  Манометр в металлическом корпусе с двумя  
   резиновыми соединительными трубками  
•  Размеры манжеты: 45x10,5 см, 50x14 см, 64x18 см  
•  Цвета манжеты: черный, синий, зеленый  
   и фиолетовый.

**Техническая информация:** диапазон показаний - 0-300мм рт.ст., диапазон измерений - 60/300мм рт.ст., цена деления - 2мм рт.ст., пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при температуре окружающей среды 20±5°С в мм рт.ст. в диапазоне измерений от 60 до 240мм рт.ст. - ±3, в диапазоне измерений от 240 до 300мм рт.ст. - ±4, дополнительная погрешность измерений прибора при температуре окружающей среды, отличной от (20±5)°С в диапазоне рабочих температур от +5°С до +45°С, % от верхнего предела измерений не более ± kx (t20-t1), где:k - температурный коэффициент, равный 0,06%°С; t20 - температура окружающего воздуха, равная (20±5)°С; t1 - любое значение температуры, соответствующее условиям эксплуатации, Скорость снижения давления воздуха в пневматической системе, мм рт.ст. - 3±2.